（院内采购文件）

项目名称：南方医科大学第五附属医院内脏脂肪检测仪项目

项目编号： NYWYH20200012

日 期：2020年6月

目 录

第一部分 报名注意事项	3

第二部分  用户需求书	4

第三部分  资料整理注意事项	8

第四部分  供应商报名需提供资料目录	10

第五部分  相关格式文件	12

第一部分 报名注意事项

一、请在报名截止时间前完成现场报名或电子邮件报名，以便做好采购评审前的准备工作。

1.现场报名需提供资料：

（1）报名表（纸质版，1份）

（2）报名资料（纸质版,1份）

温馨提示：①报名表需手写填写相关信息；②报名资料按相关格式要求整理、盖公章。

2. 电子邮件报名需提供资料：

（1）报名表（电子版PDF）

（2）报名资料（电子版PDF）

温馨提示：

①报名表要求：将报名表下载打印后，手写填写相关信息并盖章后扫描成PDF版。

②报名资料按相关格式要求整理后打印成纸质版，加盖公章后扫描成PDF版。

③报名邮箱地址：nywycgb@126.com，邮件名、文件名格式：项目名称+项目编号+公司名全称。（如：南方医科大学第五附属医院****项目+ NYWYH*****+ ****有限公司）

④报名资料邮件发送后电话联系医院确认是否收到资料。

二、供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

三、供应商应如约参与我院采购评审会议，如因特殊情况未能参加需提前告知，无故缺席将被记入我院供应商不良信用档案。（采购会议具体时间与地点另行通知）

四、每一个项目单独做一份材料（要求多个项目同时响应的只做一份材料）,除封面外其他材料双面打印。

五、报名供应商需仔细阅读报名注意事项，如不按照报名注意事项要求进行报名，后果由供应商自负。

## 第二部分  用户需求书

一、项目概况

1.项目名称：南方医科大学第五附属医院内脏脂肪检测仪项目

2.项目编号：NYWYH20200012

3.资金来源：医院自筹资金

4.项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购限额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内脏脂肪检测仪 | 1台 | 41.4万元（人民币） |  |

5.采购方式：竞争性磋商

二、报名供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件的规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近期财务报表复印件）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近期纳税证明、社保证明复印件）

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；被工商行政管理部门列入经营异常名录的，须在投标截止时间之日前申请移出经营异常名录（提供申请材料复印件）。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

3.供应商营业执照、医疗器械经营许可证（或者备案凭证）

4.供应商法人证明及身份证复印件、法人代表授权书及被授权人身份证复印件

5.厂家营业执照、厂家生产许可证（国产医疗器械）

6.本项目从厂家到供应商整条链的授权书，以及各被授权公司的营业执照、医疗器械经营许可证（或者备案凭证）

7.供应商认为必要的其它内容（如：产品彩页等）。

8.本项目不接受联合体响应。

三、项目需求

(一)检测参数

1.VFA（内脏脂肪面积）：用于“肥胖症/代谢综合症”的诊断；测量范围：5cm2-500cm2，最小显示单位1 cm2，

2.SFA（皮下脂肪面积）：专用腹部电极检测

3.可识别腹部的纵向宽度和横向宽度；

4.腹部总剖面积：专用腹部测量单元检测，腹围周长测量范围：65cm-120cm

5.腹部脂肪以外（骨骼肌肉/内脏/水份等）的组织面积：专用四肢电极检测

6.BMI（体重指数）：依实际测量值为准

7.体重随时间变化曲线

8.内脏脂肪随时间变化曲线

9.测量时间：≤5分钟

（二）技术要求

1.测量方式：双重生物电阻抗技术检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积

2.检测优势：检测无痛、无创、无辐射

3.检测时间：检测快速，5分钟内即可出检测结果，且与X线CT具有非常高的相关性

4.网络功能：可实现局域网和广域网连接，检测数据能够多单位、多科室网络化共享

5.文件处理：可将测量数据进行电子文件备份，支持数据分析，还可通过镜像备份数据，降低数据丢失风险

6.全中文触摸屏操作界面，中文打印报告，且报告简单易懂。

7.趋势评估：以曲线图形式表示检查期间内脏脂肪面积和体重（腹围、BMI）随时间的变化情况

8.测量频率：50KHZ±5%

9.测量电流：500ｕArms±50ｕArms

10.屏幕尺寸：≥8.4寸TFT彩色LCD，显示分辨率：≥640×480像素

11.操作环境：温度：10-40℃，湿度：30～80％RH

12.保存环境：温度：-20-60℃，湿度：10～95％RH

13.输入电源：AC100-240V，50/60Hz

14.消耗功率：32-48VA

15.输入界面：触控屏

16.打印机接口： USB

17.兼容打印机：指定型号打印机

（三）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内脏脂肪测量装置 | 1台 |
| 2 | 专用床垫 | 1张 |
| 3 | 电极腰带及线缆 | 1套 |
| 4 | 腹部测量单元及线缆 | 1套 |
| 5 | 手夹及线缆 | 2套 |
| 6 | 脚夹及线缆 | 2套 |
| 7 | 触摸笔 | 1支 |
| 8 | 通用电极用凝胶 | 1个 |
| 9 | 电源线、防尘罩 | 各1个 |

（四）其他要求

1.★配备全自动电子血压检测仪1台和身高体重测量仪1台，费用包含在响应报价中.

2. ▲协助上海市医药卫生发展基金会与采购人签订捐赠动脉硬化检测仪1台协议，费用包含在响应报价中。

四、售后服务要求

1. 保修期：验收合格后整机免费保修≥2年；

2. 供货期：签订合同后 60 天内；

3、故障维修响应时间为≤1小时，24小时内工程师能到达现场修复，48小时内修复。

五、验收标准

设备全部安装完成投入正常使用 15 个工作后在供应商及采购人相关部门共同参加下进行验收。

六、付款方式

合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭收货证明、正式全额发票、验收合格证明，收取货款由采购人相关部门审核后3个月向乙方支付中标金额的 95% ，剩下金额的5%作为质保金在质保期满后无息付清。

七、联系方式

1. 联系人：冯老师（男）

2. 联系电话：020-61780580

3. 邮箱：nywycgb@126.com

## 第三部分  资料整理注意事项

一、报名资料整理

1.请按《材料基本目录》及《相关文件格式》要求准备好报名资料。

2.项目用户需求偏离表填写时需认真对待，应如实填写、客观填写，如发现虚假响应情况将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

3.供应商提供材料要真实、清晰、加盖公章，按页码先后顺序摆放，均在有效期内。如发现虚假材料将被取消评审资格、列入供应商黑名单，并依法追究相关责任。

4.每一个项目单独做一份报名资料（要求多个项目同时响应的只做一份报名资料）,除封面外其他材料请双面打印。

5.材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

6.报名资料准备好后根据报名方式进行报名。

二、响应文件整理

1.供应商获取项目评分标准后，请在报名资料的基础上根据评分标准完善相关资料，完善后的整体资料为一份完整响应文件，响应文件需编页码，相关文件页码与目录上的页码范围一一对应。

2.在响应文件的目录后增加一页评分自查表，并标明相应评分项目的页码范围，不提供取消评分资格。

3.响应文件须双面打印，打印出来后一定要清晰，看不清或者模糊当不提供该项资料处理。

4.响应文件需要一正五副共6份，封面应注明“正本”、“副本”字样并加盖公章、装订成册，副本可用正本复印并在封面上加盖公章。

5.供应商参加采购评审会议时，所有响应文件须加封条密封并封口处加盖公章，如因响应文件密封不符合要求导致不能进入评审环节被取消评审资格者，一切后果由供应商自负。

6.报名时提供的资料与响应文件不一致时以响应文件为准。

7.法定代表人或授权委托人（如有授权）需本人到场参加采购评审会议并出示身份证原件审核入场签到。

8.各供应商需认真阅读以上注意事项，不按要求提供响应文件者后果自负。

## 第四部分  供应商报名需提供资料目录

第一部分：设备

- 封面（详见相关格式文件）

- 目录（详见相关格式文件）

- 评分自查表（报名获取评分表后完善）

- 报价一览表（详见相关格式文件）

- 用户需求偏离表（详见相关格式文件）

- 产品配置清单、技术参数

- 同型号产品在广东省内三甲医院用户名单（需提供中标通知书或完整购销合同）

- 售后服务承诺书

- 供应商法定代表人资格证明书（详见相关格式文件）

- 供应商法定代表人授权委托书（（详见相关格式文件）

- 供应商营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）

- 厂家营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，如为进口产品则提供国内总代证件）

- 厂家生产许可证

- 如为医疗器械，需提供以下资料（如不是医疗器械，提供非医疗器械承诺函）：

13.1产品注册证或备案登记

13.2医疗器械经营许可证或备案登记

- 厂家到供应商对所响应产品的合法有效授权证明文件。

- 公平竞争承诺书（详见相关格式文件）

- 关于资格和响应文件的声明函（详见相关格式文件）

- 产品彩页

- 供应商认为需补充的相关资格文件或证明

第二部分：配套耗材

如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函；如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺利整理。

1．产品报价表

2．耗材或试剂产品注册证

3. 厂家给销售公司的授权书

4．同型号产品在广东省内三甲医院用户名单

5. 生产许可证

6. 医疗器械生产许可证（如有）

7. 产品彩图或样品

第三部分：维修零配件报价

1．维修报价表：名称、规格/型号、市场报价、优惠价。

（提供销售给广东省内三甲医院的设备主要零配件的发票复印件，如无法提供发票复印件，请提供厂家出具说明函。）

2．厂家提供的售后服务授权书。

3．设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函。

## 第五部分  相关格式文件

- 封面模板：

（院内采购）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 公司名称：

- 业务代表：

- 联系电话：

- 联系邮箱：

- 日    期：

- 目录模板：

- 目  录

| 序号 | 材料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分：设备 |  |  |
| 1 | 评分自查表 | 第( )页 |
| 2 | 报价一览表 | 第( )页 |
| 3 | 用户需求偏离表 | 第( )页 |
| 4 | 产品配置清单、技术参数 | 第( )页 |
| 5 | 同型号产品在广东省内三甲医院用户名单 | 第( )页 |
| 6 | 售后服务承诺书 | 第( )页 |
| 7 | 供应商法定代表人资格证明书 | 第( )页 |
| 8 | 供应商法定代表人授权委托书 | 第( )页 |
| 9 | 供应商营业执照 | 第( )页 |
| 10 | 厂家营业执照 | 第( )页 |
| 11 | 厂家生产许可证 | 第( )页 |
| 12 | 如为医疗器械，需提供以下资料（如不是医疗器械，提供非医疗器械承诺函）：产品注册证或备案登记、医疗器械经营许可证或备案登记 | 第( )页 |
| 13 | 厂家到供应商对所响应产品的合法有效授权证明文件 | 第( )页 |
| 14 | 公平竞争承诺书 | 第( )页 |
| 15 | 关于资格和响应文件的声明函 | 第( )页 |
| 16 | 产品彩页 | 第( )页 |
| 17 | 供应商认为需补充的相关资格文件或证明 | 第( )页 |
| 第二部分：配套耗材（如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函） |  |  |
| 1 | 产品报价表 | 第( )页 |
| 2 | 耗材或试剂产品注册证 | 第( )页 |
| 3 | 厂家给销售公司的授权书 | 第( )页 |
| 4 | 同型号产品在广州地区三甲医院用户名单 | 第( )页 |
| 5 | 生产许可证 | 第( )页 |
| 6 | 医疗器械生产许可证（如有） | 第( )页 |
| 7 | 产品彩图或样品 | 第( )页 |
| 第三部分：维修零配件报价 |  |  |
| 1 | 维修报价表 | 第( )页 |
| 2 | 厂家提供的售后服务授权书 | 第( )页 |
| 3 | 设备、耗材、零配件的产品质量及提供资料真实性保证函 | 第( )页 |

- 初始报价单模板：

初始报价单

| 项目名称 | 产品注册证名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 上市时间 | 初始报价 （元/台） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  | 合计金额大写： |  |  |  |  |

温馨提示：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 、佰、仟、万

附加内容：

1.配备全自动电子血压检测仪1台和身高体重测量仪1台，费用包含在响应报价中。

2.协助上海市医药卫生发展基金会与采购人签订捐赠动脉硬化检测仪1台协议，费用包含在响应报价中。

附加说明：

1）供货期：签订合同后天        内；

2）保修期：验收合格后整机保修       年；

3）卖方故障维修响应时间为      小时，      小时内工程师能到达现场；     小时内修复；如不能修复，卖方保证提供(□同型号□同类型)设备备用机于买方使用

4）提供：□维修培训  □维修手册   □电路图   □维修密码     □软件终身免费重装升级   □数据采集的接口协议

5）保修期后只收零配件费用  □是  □否   □无零配件

主要零配件价格：

专机专用耗材报价（如有）：

供应商法定代表人或授权代表签名：

日期：  年   月    日

用户需求偏离表模板：

用户需求偏离表

一、项目需求

（一）检测参数要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

（三）配置清单要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

（四）其他要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

二、售后服务要求

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

三、付款方式

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| 2 |  |  |  | 第( ～ )页 |  |
| … |  |  |  | 第( ～ )页 |  |

同型号产品业绩清单

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |

注：需提供完整合同、中标通知书或发票作为附件。

- 法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

- 法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第五附属医院 ***项目采购活动中院内采购报价等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期 ：

公平竞争承诺书模板

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与 项目名称        、项目编号           的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

公司名称：（加盖公章）

时间：  年    月   日

关于资格和响应文件的声明函模板

关于资格和响应文件的声明函

致：南方医科大学第五附属医院

关于贵院项目名称:          （项目编号：             ）采购邀请，本签字人愿意参加项目响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（相关证明文件附后）

2.本单位最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”。（提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图）

3.本单位保证全部响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日